Tabla de contenido

[1 Introducción 2](#_Toc504036445)

[2 Fundamentos de la electrocirugía 2](#_Toc504036446)

[2.1 La Electrocirugía 2](#_Toc504036447)

[2.2 Fundamentos Médicos de la Electrocirugía 2](#_Toc504036448)

[2.2.1 Efectos de la Corriente Eléctrica sobre los Tejidos 2](#_Toc504036449)

[2.2.2 Bioimpedancia 2](#_Toc504036450)

[2.3 El Electrobisturí 2](#_Toc504036451)

[2.3.1 Funcionamiento Básico de un Electrobisturí 2](#_Toc504036452)

[2.3.2 Modos de Trabajo 2](#_Toc504036453)

[2.3.3 Aplicaciones 2](#_Toc504036454)

[2.4 Seguridad Eléctrica de los Procedimientos Electroquirúrgicos 2](#_Toc504036455)

[2.4.1 Normatividad 2](#_Toc504036456)

[2.4.2 Recomendaciones 2](#_Toc504036457)

[3 Diseño de la unidad Electroquirúrgica 2](#_Toc504036458)

[3.1 Criterio de Diseño 3](#_Toc504036459)

[3.2 Diagrama de Bloques 3](#_Toc504036460)

[3.3 Funcionamiento Lógico del Sistema 3](#_Toc504036461)

[3.4 Diseño de Módulos Principales 3](#_Toc504036462)

[3.4.1 Bioimpedanciometro 3](#_Toc504036463)

[3.4.2 Gestor de Salidas 3](#_Toc504036464)

[3.4.3 Amplificador de Potencia 4](#_Toc504036465)

[3.4.4 Generador de Ondas 4](#_Toc504036466)

[3.4.5 Control de Potencia 5](#_Toc504036467)

[3.5 Diseño de Interfaz del Usuario 5](#_Toc504036468)

[3.6 Diseño de Carcasas 5](#_Toc504036469)

[4 Pruebas y Validación de la Unidad Electroquirúrgica 5](#_Toc504036470)

[4.1 Validación Control de Potencia 5](#_Toc504036471)

[4.2 Validación Mínimo Sangrado 5](#_Toc504036472)

[4.3 Validación de Normas de Seguridad IEC 5](#_Toc504036473)

[5 Conclusiones 5](#_Toc504036474)

[6 Recomendaciones 5](#_Toc504036475)

[7 Anexos 5](#_Toc504036476)

# Introducción

El proyecto está enfocado en desarrollar un electrobisturí que permita responder a una hipótesis clara y concisa, la reducción del sangrado en una electrocirugía mediante el uso de la frecuencia asociada a la presión sanguínea. Para ello nos valemos de la teoría médica que nos aporta la bioingeniería y de la instrumentación electrónica desarrollada para la biomédica [1].

El dispositivo como tal acopla varias tecnologías basadas en biomedicina para conformar un producto novedoso en la industria de la electrocirugía. Entre estas tecnologías se encuentra el uso de circuitos integrados cuya función específica es el sensado de Bioimpedancia o la lectura del pulso cardiaco [2]. Además se utilizó como referencia productos presentes en el mercado actual para estandarizar el dispositivo a los requerimientos de seguridad y operación de un producto de calidad [3].

El contexto del problema nos centra por lo tanto, en buscar una modulación de señal que aplique el concepto de mínimo sangrado, sin dejar de lado el control automático de potencia y la normatividad dispuesta para el desempeño del producto creado. Para ello el proyecto se dividió en módulos actuadores independientes, que responden a una lógica de funcionamiento controlada por la placa principal del proyecto. Cada módulo aporta, por su parte una característica única como lo es la gestión de salidas, la generación de ondas o el sensado de bioimpedancia, con lo cual se obtiene un dispositivo bastante completo en la industria de la biomédica.

El desarrollo del proyecto, por consiguiente, está encaminado en el diseño y construcción de un electrobisturí con opción de mínimo sangrado, pero en este trabajo no se realizaran pruebas que confirmen o refuten la hipótesis mencionada previamente, pues estas pruebas deben realizarse bajo supervisión médica y en base a una regulación de salubridad estricta, ajenas al campo de acción de la electrónica.

# Fundamentos de la electrocirugía

## La Electrocirugía

La electrocirugía es

## Fundamentos Médicos de la Electrocirugía

### Efectos de la Corriente Eléctrica sobre los Tejidos

### Bioimpedancia

## El Electrobisturí

### Funcionamiento Básico de un Electrobisturí

### Modos de Trabajo

### Aplicaciones

## Seguridad Eléctrica de los Procedimientos Electroquirúrgicos

### Normatividad

### Recomendaciones

# Diseño de la unidad Electroquirúrgica

## Criterio de Diseño

## Diagrama de Bloques

## Funcionamiento Lógico del Sistema

## Diseño de Módulos Principales

### Bioimpedanciometro

#### Características

**Alimentación entre 7[V] y 12 [V]**

**Puertos de Comunicación C con Resistencias Pull Up**

**Puertos de Comunicación Serial**

**Puertos de Comunicación SPI**

**Capacidad de Sensado entre 100** Ω y 2KΩ

Temperatura de Funcionamiento entre -40Cº y 150 Cº

#### Diagrama de Bloques




Figura . Diagrama de Bloques para el Sistema de Bioimpedanciometría.

Para la elección de los componentes circuitales, se tuvieron en cuenta varios factores que en mayor o menor medida influyeron en el uso de ciertos elementos. Estos factores fueron el precio, la disponibilidad, la complejidad o la fiabilidad.

##### Procesamiento de Datos

En esta sub-etapa del sistema de Bioimpedanciometría los datos son procesados por medio de algoritmos y transformados en datos concretos de impedancia utilizando ecuaciones y sus linealizaciones respectivas.

Debido a la facilidad en la interfaz HMI del procesador, su bajo precio, la disponibilidad en empaquetado superficial y el conocimiento previo en la plataforma Arduino, se utilizó el microprocesador Atmega328P (Microchip, [Material Safety Data Sheet], 2016). El elevado precio de otros procesadores con un rendimiento superior, impidió su uso, debido al presupuesto reducido del proyecto, lo que afecto en única medida la velocidad de los procesos más no los resultados obtenidos al final de cada etapa.

Es prudente aclarar que el microprocesador a usar es estándar en todos los módulos, esto implica que aunque el modo en que se usó varía entre las etapas, la referencia es la misma en todos los casos.



Figura . Distribución de pines para el Atmega328P, empaquetado TQFP.

El microprocesador es en gran medida el encargado de ajustar los criterios de funcionamiento para el sistema y supervisar los algoritmos programados para que los circuitos funcionen acorde a lo solicitado. En primer lugar se envían los datos necesarios para que el bloque del Bioimpedanciometro genere una señal de excitación correcta por medio de comunicación C, siendo el maestro de este tipo de comunicación el procesador y el esclavo el circuito integrado a usar.

Una vez ha ocurrido el proceso de sensado y el dato recopilado por el sistema ingresa para ser procesado, por medio de nuevo de comunicación C, el Atmega328-P lleva a cabo un proceso de conversión de dos valores, uno real y el otro imaginario que entrega el IC AD5933, a un valor de magnitud que en principio es el valor de impedancia previo:

Estas ecuaciones representan las formas rectangular y polar respectivamente de una impedancia, por lo cual es posible a partir de una hallar la otra, esto es descrito con rigurosidad en textos aprobados de circuitos electrónicos (Alexander & Sadiku, 2013, pag. 334), lo que en consecuencia nos lleva a:

;

Posterior a ello, realizamos una linealización, que compare los datos obtenidos, con los datos deseados y generar finalmente una salida de Bioimpedancia los más precisa posible.

##### Bioimpedanciometro

El núcleo del sistema es el circuito integrado AD5933, el cual fue escogido en parte debido a su disponibilidad como muestra gratis en la empresa Analog Devices (Analog Devices, AD5933 [Material Safety Data Sheet], 2005). Al igual que otros componentes del dispositivo de electrocirugía este podía realizarse de modo discreto por medio de otros elementos en conjunto, sin embargo esto conllevaba más tiempo y la dificultad suficiente para ser considerado un proyecto independiente.



Figura . Sistema Convertidor de Impedancia de alta Precisión AD5933.

La función del IC AD5933 es obtener un valor de impedancia complejo a partir de una señal de excitación de frecuencia conocida. Como es posible observar en el diagrama de bloques de la etapa de Bioimpedanciometría, todas las sub-etapas cumplen un doble rol en el sistema, en este caso el AD5933 recopila previamente los datos requeridos para comenzar un barrido en frecuencia, para las señales de excitación que fluirán a través del tejido sometido a estudio, y posterior a dicho barrido, recopilaran los datos provenientes de la respuestas a estas señales, en otras palabras, el valor previo de bioimpedancia.

Finalmente el dato complejo de impedancia, es decir, parte real y parte imaginario, es enviado por comunicación C al microprocesador. Este procedimiento ocurre previo a cada corte o coagulación que vaya a realizar el electrobisturí.

##### Adaptación y Sensado

Esta etapa se puede definir como la zona puramente analógica del circuito, por donde fluye la señal de excitación con dirección al tejido evaluado y por donde también, se realimenta el sistema con los datos de impedancia previos que se conformaran más adelante al pasar de nuevo por el IC AD5933.

Para su correcto desempeño, el AD5933 requiere un diseño que le permita sensar valores pequeños de impedancia sin perder precisión, ello se logra utilizando un “Switch de Calibración” donde se capta un primer dato de referencia, que le indica al circuito la escala de valores más adecuada para las bioimpedancias que se están capturando. Todo esto se consigue gracias a una resistencia, que se recomienda, se encuentre en un punto intermedio entre el valor máximo y el valor mínimo posibles a obtener. El diseño fue seleccionado en base a las recomendaciones del fabricante (Analog Devices, CN-0217 [Material Safety Circuit Note] ,2011).




Figura . Sistemas de Acoplamiento y Sensado de Bioimpedancia.

#### Especificaciones Técnicas

El rango de impedancias para las cuales fue calibrado el dispositivo se encuentra entre 100 Ω y 2KΩ, de acuerdo a los valores establecidos en artículos previamente aceptados (Grimnes & Martinsen, 2000), sin embargo las pruebas de validación se realizaran entre 100 Ω y 1KΩ, ya que el mayor valor sensado fue de aproximadamente 1,1KΩ, y este dato se obtuvo al sensar entre una extremidad superior y la espalda baja.

Otro parámetro importante a tener en cuenta es la frecuencia de la señal de excitación, pues esta afecta directamente la lectura de la impedancia desconocida. Esto se debe a que los tejidos se modelan, o se asumen como inductancias capacitivas como se explicó previamente y como es bien sabido también cualquier inductancia que no sea completamente real, es decir, resistiva depende de la frecuencia (Alexander & Sadiku, 2013, pag. 183-199).

Por ello, se estipulo un valor de frecuencia fijo, con el cual se realizaron todas las pruebas. Basados en electrobisturíes previos en el mercado, se encontró además que la frecuencia RF a usar es recomendable que este aproximadamente en 300KHz, evitando cualquier respuesta neuromotora del paciente y realizando un corte (o coagulación) más limpio.

Tabla . Bioimpedancia para Placa de Retorno.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de Dato | ER-Piel (Placa Completa)[Ω] | ER-Piel (Placa Espalda)[Ω] | ER-Piel (Media Placa)[Ω] | ER-Piel (1/4 Placa)[Ω] | ER-Piel (Placa Completa)[Ω] |
| 1 | 140 | 135 | 483 | 615 | 139 |
| 2 | 163 | 131 | 472 | 651 | 131 |
| 3 | 149 | 129 | 507 | 626 | 202 |
| 4 | 135 | 134 | 510 | 614 | 177 |
| 5 | 149 | 134 | 459 | 683 | 140 |
| 6 | 140 | 151 | 492 | 642 | 145 |
| 7 | 134 | 154 | 507 | 655 | 188 |
| 8 | 183 | 164 | 439 | 654 | 179 |
| 9 | 171 | 141 | 427 | 649 | 176 |
| 10 | 180 | 170 | 476 | 610 | 151 |
| Promedio | 154,4 | 144,3 | 477,2 | 639,9 | 162,8 |

Como se aprecia en la Tabla 1. la variación en la impedancia es inversamente proporcional al área de contacto correspondiente en cada caso, con lo cual concluimos que a mayor área, menor resistencia al flujo de corriente sobre el tejido evaluado. Estos resultados fueron presentados en la Figura 5 y fueron usados para la detección de la placa de Retorno.

Figura . Curva de Variación de Impedancia con respecto a la posición de la Placa de Retorno

Además para corroborar que los datos arrojados por el sistema de Bioimpedanciometría, se sensaron arreglos de resistencias comerciales a fin de observar la precisión del sistema, y se obtuvo un error máximo del 6% y fue en valores inferiores a 200 Ω, en donde el IC AD5933 tiene el menor rendimiento.

Figura . Comparación de Impedancia Obtenida por el Bioimpedanciometro contra su valor de Fábrica.

En la Figura 6 visualizamos que los valores deseados y los valores sensados poseen comportamiento lineal y por lo tanto, son legítimos para poder realizar la posterior validación del “Control Automático de Potencia”.

#### Descripción General

Como fue mostrado con anterioridad el sistema del Bioimpedanciometro está compuesto por tres bloques, que en conjunto se encargan de entregar el valor de impedancia correspondiente al tejido que se encuentre bajo estudio.

El núcleo del diseño es el IC AD5933, cuya función es la de obtener a partir de excitaciones de tensión sobre el tejido, un valor real y un valor imaginario de la impedancia requerida. Para su correcto funcionamiento se usa entonces, un bloque de acople, que permite obtener datos pequeños, esto es, de un orden menor a 1KΩ. Estos valores son enviados por comunicación C al procesador de la placa.

El microprocesador de esta placa se encarga de adquirir los datos enviados por el IC AD59933 y por medio de ecuaciones transformar esta información en un valor de impedancia preciso.

Esta información podría ser usada en una amplia gama de campos médicos, sin embargo solo se usara dentro del proyecto en la sección del sistema de Potencia, para su validación.

#### Observaciones

### Gestor de Salidas

#### Características

##### Componentes.

##### Sistema de Bloques.

##### Pautas Establecidas

#### Descripción.

##### Funcionamiento.

##### Pruebas Realizadas

#### Procesamiento de Datos

##### Metodología usada.

##### Adquisición de Datos.

##### Conclusiones Parciales.

### Amplificador de Potencia

#### Características

#### Diagrama de Bloques

#### Especificaciones Técnicas

#### Descripción General

#### Observaciones

### Generador de Ondas

#### Características

##### Componentes.

##### Sistema de Bloques.

##### Pautas Establecidas

#### Descripción.

##### Funcionamiento.

##### Pruebas Realizadas

#### Procesamiento de Datos

##### Metodología usada.

##### Adquisición de Datos.

##### Conclusiones Parciales.

### Control de Potencia

## Diseño de Interfaz del Usuario

## Diseño de Carcasas

# Pruebas y Validación de la Unidad Electroquirúrgica

## Validación Control de Potencia

## Validación Mínimo Sangrado

## Validación de Normas de Seguridad IEC

# Conclusiones

# Recomendaciones

# Anexos

Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2013). *Fundamentos de circuitos eléctricos* (5th ed.). McGraw-Hill. Retrieved from http://bibliotecavirtual.uis.edu.co:2158/eds/detail/detail?vid=1&sid=3260fa71-66d8-4b78-b758-40284b747b09%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3D%3D#AN=BUIS.1-151730&db=cat00066a

Analog Devices. (2005). AD5933 [Material Safety Data Sheet]. Retrieved January 20, 2018, from http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5933.pdf

Analog Devices. (2011). CN-0217 (Rev. A) [Material Safety Circuit Note]. Retrieved January 21, 2018, from http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/reference-designs/CN0217.pdf

Grimnes, S., & Martinsen, Ø. (2000). *Bioimpedance and bioelectricity basics*. (2000 Academic Press, Ed.) (3rd ed.). Elsevier Ltd.

Microchip, A. M. (2016). ATmega328P. Retrieved January 21, 2018, from http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P\_Datasheet.pdf